广东生态工程职业学院林业技术专业群生化分析仪专用设备采购及安装服务项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院林业技术专业群生化分析仪专用设备采购及安装服务项目
2、 项目预算：65000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年7月16 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） [bookmark: _GoBack]投标联系人：张老师,联系方式：13710623224,项目需求咨询方面可联系谢老师，联系方式：13660897304
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位
	配置清单

	1
	 生化分析仪
	北京普朗新
	PUS-2018G
	1、 主机配置
1．显示屏：800×600（8吋）触摸彩色显示屏；
2．比色池：32ul/1cm 钛合金/石英流动比色池；
3．光源灯：20W/12V 石英卤钨灯；
4．波长范围（nm）：300-800；吸光度范围（A）：-0.100～3.500
5．分辨率（A）：0.001；
6.稳定性：仪器吸光度的稳定性≤0.005A/20min；
7．检测温度：25℃、30℃、37℃；
8.交叉污染率：≤1.0%；
9.配置滤光片：340，405，450，510，546，600，660，700共8个波长（可以根据用户要求更换其他波长滤光片）；
10.重复性：仪器重复测量吸光度的变异系数CV≤1.0%；
11. 波长准确度：当波长为340nm时，滤光片的中心波长准确度（nm）±3，半宽度（nm）≤12 ；
12.杂散光：用亚硝酸钠标准溶液，在波长340 nm 处测定，其吸光度不小于2.3A（等同于杂散光≤0.5%）；
13.吸光度线性：吸光度范围在（0.200 ～ ≤0.500）A时偏倚±5.0%，；
14. 温度准确度：待测液温度为37℃、30℃、25℃时，准确度为±0.5℃，波动值小于0.4℃。
二、 主要特点：
1. 操作显示：仪器采用中文操作系统；
2. 开机自检：仪器具有开机自检功能,开机时如果检测系统有故障，会显示在液晶屏上提示用户；
3.选取滤光片：检验项目所需的滤光片由仪器根据程序的设定自动选取；
4. 输入方式：通过触摸屏和鼠标操作输入；
5.输入功能：以输入大小写英文字母、数字和中文（拼音法）；
6. 检测项目设置：能设置、保存和查询200个检测项目参数,供日后检测时调用；
7. 检测方法：仪器可进行吸光度法、终点法、两点终点法、两点速率法、动力学法、曲线法、因数法、对照管法检测；检测结果存储数量不限；
8. 具有USB接口、网络接口及RS-232接口，方便与用户信息管理系统联网，可进行远程软件维护和升级；
9.进样模式：可选择单次进样或分段进样的不同模式；
10. 检测定标：仪器具有检测定标的功能，自动保存定标结果；
11. 输出方式：仪器可以显示和打印吸光度值、浓度值、正常参考值、判定结果；
12. 综合报告：仪器具有查询和打印综合报告的功能，打印中文病人信息报告；
13. 打印方式：仪器具有自动打印、手动打印和联机打印三种打印方式供用户选择；
14. 参比光道：仪器具有参比光道，能实时监测光源信号；
15. 吸液量设置：仪器具有进液量设置与定标功能；
16. 半压休眠：仪器具有光源灯半压休眠功能；
17. 质控功能：可显示、打印质控数据、质控图和Westgrad多规则质控判定结果；
18. 检测校准：仪器具有酶活性检测的校准功能，自动计算和保存校准结果（校准K值）；
19. 检测方式：仪器具有单、双波长检验方式选择功能；
20. 反应曲线: 仪器具有速率法检测动态曲线显示功能；
21. 修改参数：仪器具有检测时候修改程序参数功能；
22.试剂：试剂开放；
三、配置生物显微镜
1、放大倍数:40X－1000X；
2、目镜: 大视场高眼点平场目镜10X/φ22mm(防霉)；
3、无限远平场消色差物镜: 4X/0.1，10X/0.25，20X/0.4, 40X/0.66(弹簧)(相差)，100X/1.25(弹簧,油);
所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理；
4、照明：12V/30W卤素灯(宽电压输入：100V-240V)，亮度可调，视场光栏中心可调；
5、镜筒组：头部为绞链式三目观察头，30度倾斜，可达360°旋转;具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调,光瞳间距48－76mm；两档转换100%观察；20%观察，80%摄影；
6、物镜转换器：内倾式内定位五孔转换器，带防霉装置；
7、OTICS无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统；
8、 机械移动载物台：钢丝传动载物台(X轴不突出)，面积182mm×140 mm；可X、Y向同轴调节，移动范围：77mm×52mm，双片夹式结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺；
9、 聚光镜组:摇出式聚光镜, N.A.0.9/ 0.13，带可变光栏；
10、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置；
11、仪器整体采用一体化机架，Y型镜基设计;
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7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院林业技术专业群生化分析仪专用设备采购及安装服务项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计（元）

	1
	 生化分析仪
	北京普朗新
	PUS-2018G
	1．显示屏：800×600（8吋）触摸彩色显示屏；
2．比色池：32ul/1cm 钛合金/石英流动比色池；
3．光源灯：20W/12V 石英卤钨灯；
4．波长范围（nm）：300-800；吸光度范围（A）：-0.100～3.500
5．分辨率（A）：0.001；
6.稳定性：仪器吸光度的稳定性≤0.005A/20min；
7．检测温度：25℃、30℃、37℃；
8.交叉污染率：≤1.0%；
9.配置滤光片：340，405，450，510，546，600，660，700共8个波长（可以根据用户要求更换其他波长滤光片）；
10.重复性：仪器重复测量吸光度的变异系数CV≤1.0%；
11. 波长准确度：当波长为340nm时，滤光片的中心波长准确度（nm）±3，半宽度（nm）≤12 ； 
12.杂散光：用亚硝酸钠标准溶液，在波长340 nm 处测定，其吸光度不小于2.3A（等同于杂散光≤0.5%）；
13.吸光度线性：吸光度范围在（0.200 ～ ≤0.500）A时偏倚±5.0%，；
14. 温度准确度：待测液温度为37℃、30℃、25℃时，准确度为±0.5℃，波动值小于0.4℃。
二、 主要特点：
1. 操作显示：仪器采用中文操作系统；
2. 开机自检：仪器具有开机自检功能,开机时如果检测系统有故障，会显示在液晶屏上提示用户；
3.选取滤光片：检验项目所需的滤光片由仪器根据程序的设定自动选取；
4. 输入方式：通过触摸屏和鼠标操作输入；
5.输入功能：以输入大小写英文字母、数字和中文（拼音法）；
6. 检测项目设置：能设置、保存和查询200个检测项目参数,供日后检测时调用；
7. 检测方法：仪器可进行吸光度法、终点法、两点终点法、两点速率法、动力学法、曲线法、因数法、对照管法检测；检测结果存储数量不限； 
8. 具有USB接口、网络接口及RS-232接口，方便与用户信息管理系统联网，可进行远程软件维护和升级；
9.进样模式：可选择单次进样或分段进样的不同模式；
10. 检测定标：仪器具有检测定标的功能，自动保存定标结果；
11. 输出方式：仪器可以显示和打印吸光度值、浓度值、正常参考值、判定结果；
12. 综合报告：仪器具有查询和打印综合报告的功能，打印中文病人信息报告；
13. 打印方式：仪器具有自动打印、手动打印和联机打印三种打印方式供用户选择；
14. 参比光道：仪器具有参比光道，能实时监测光源信号；
15. 吸液量设置：仪器具有进液量设置与定标功能；
16. 半压休眠：仪器具有光源灯半压休眠功能；
17. 质控功能：可显示、打印质控数据、质控图和Westgrad多规则质控判定结果；
18. 检测校准：仪器具有酶活性检测的校准功能，自动计算和保存校准结果（校准K值）；
19. 检测方式：仪器具有单、双波长检验方式选择功能；
20. 反应曲线: 仪器具有速率法检测动态曲线显示功能；
21. 修改参数：仪器具有检测时候修改程序参数功能；
22.试剂：试剂开放；
三、配置生物显微镜
1、放大倍数:40X－1000X；
2、目镜: 大视场高眼点平场目镜10X/φ22mm(防霉)；
3、无限远平场消色差物镜: 4X/0.1，10X/0.25，20X/0.4, 40X/0.66(弹簧)(相差)，100X/1.25(弹簧,油);
所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理；
4、照明：12V/30W卤素灯(宽电压输入：100V-240V)，亮度可调，视场光栏中心可调；
5、镜筒组：头部为绞链式三目观察头，30度倾斜，可达360°旋转;具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调,光瞳间距48－76mm；两档转换100%观察；20%观察，80%摄影；
6、物镜转换器：内倾式内定位五孔转换器，带防霉装置；
7、OTICS无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统；
8、 机械移动载物台：钢丝传动载物台(X轴不突出)，面积182mm×140 mm；可X、Y向同轴调节，移动范围：77mm×52mm，双片夹式结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺；
9、 聚光镜组:摇出式聚光镜, N.A.0.9/ 0.13，带可变光栏；
10、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置；
11、仪器整体采用一体化机架，Y型镜基设计;
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	总报价（元）
	



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

