广东生态工程职业学院林业技术专业群发酵罐系统专用设备采购及安装服务项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院林业技术专业群发酵罐系统专用设备采购及安装服务项目
2、 项目预算：50000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年9月11日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师,联系方式：13710623224；项目需求咨询方面可联系李老师，联系方式：18312405526。
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位

	1
	发酵罐
	北京满仓
	MC-JGFP-5L
	1、发酵罐罐体部分
容积5L，离位灭菌，工作压力0.1Mpa；主体材质高硼硅玻璃与316L不锈钢结合体；带发酵罐专用取样、放料阀，设有进气口、排气口、温度探头口、pH探头口、DO探头口、消泡接口、移种口、补料口等标准接口。
2、进气过滤系统
采用深层通气，通气量最大1：1.5VVM；精度0.2μm赛多利斯除菌过滤器，可独立灭菌
3、温度控制系统：控制范围：冷媒+5℃~ 65℃±0.2℃，智能底部夹套水浴控温。
4、PH在线检测控制系统：控制范围：2～12PH，控制精度：±0.02PH；玻璃凝胶pH电极和导线，可高温在位灭菌，121℃-30 分钟。四种控制模式，手动控制/实时自动控制/联动控制/FT模式自动控制/，其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺少控制模式。HAMILITON PH电极
5、DO检测控制系统：显示范围：0-200%；显示精度：±0.1%；溶解氧电极检测，可高温在位灭菌，121℃-30分钟。可与转速关联；可与补料关联，可同时关联或者分开关联，使溶解氧参数的控制达到了很理想效果；控制范围：0~100%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%；HAMILITON DO电极
6、压力、流量控制系统：φ60不锈钢压力表指示罐内压力，量程:0-0.4Mpa，璃转子流量计控制进气流量，通气量可调。
7、补料系统 ：自动流加物料，可分手动、自动、程序、联动四种控制模式，十段程序补料，联动模式下可与pH关联，可与DO关联
8消泡系统：消泡模块，全自动控制；控制精度：10-100000Ω；控制方式：手动、自动二种控制模式。可以切换为补料泵，补料模式有手动/自动/顺控/联动多种模式。
9、转速控制系统：台湾进口伺服电机及变频器,转速50-1000rpm±1%，无级变频调速。
10、下位机发酵过程控制系统 1套
10″宽屏彩色液晶触摸屏， PLC控制器，可对发酵罐的搅拌转速、温度、pH值、DO值、BMP产气量、BMP瞬时产气速率、补料、消泡进行检测和控制；其中BMP背景值及系数可在软件工程师界面进行修改。
11.配套设备
空压机1台，无油静音，最大流量152L/min，储罐容积30L,净重28kg，噪音值≤68db，外形尺寸≥410*410*650mm，功率0.75kw/220V.
冷水机1台，6L/min。
	1
	套



7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院生物技术专业实验室建设发酵罐系统等专用设备采购及安装服务项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	发酵罐
	北京满仓
	MC-JGFP-5L
	1、发酵罐罐体部分
容积5L，离位灭菌，工作压力0.1Mpa；主体材质高硼硅玻璃与316L不锈钢结合体；带发酵罐专用取样、放料阀，设有进气口、排气口、温度探头口、pH探头口、DO探头口、消泡接口、移种口、补料口等标准接口。
2、进气过滤系统
采用深层通气，通气量最大1：1.5VVM；精度0.2μm赛多利斯除菌过滤器，可独立灭菌
3、温度控制系统：控制范围：冷媒+5℃~ 65℃±0.2℃，智能底部夹套水浴控温。
4、PH在线检测控制系统：控制范围：2～12PH，控制精度：±0.02PH；玻璃凝胶pH电极和导线，可高温在位灭菌，121℃-30 分钟。四种控制模式，手动控制/实时自动控制/联动控制/FT模式自动控制/，其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺少控制模式。HAMILITON PH电极
5、DO检测控制系统：显示范围：0-200%；显示精度：±0.1%；溶解氧电极检测，可高温在位灭菌，121℃-30分钟。可与转速关联；可与补料关联，可同时关联或者分开关联，使溶解氧参数的控制达到了很理想效果；控制范围：0~100%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%；HAMILITON DO电极
6、压力、流量控制系统：φ60不锈钢压力表指示罐内压力，量程:0-0.4Mpa，璃转子流量计控制进气流量，通气量可调。
7、补料系统 ：自动流加物料，可分手动、自动、程序、联动四种控制模式，十段程序补料，联动模式下可与pH关联，可与DO关联
8消泡系统：消泡模块，全自动控制；控制精度：10-100000Ω；控制方式：手动、自动二种控制模式。可以切换为补料泵，补料模式有手动/自动/顺控/联动多种模式。
9、转速控制系统：台湾进口伺服电机及变频器,转速50-1000rpm±1%，无级变频调速。
[bookmark: _GoBack]10、下位机发酵过程控制系统 1套
10″宽屏彩色液晶触摸屏， PLC控制器，可对发酵罐的搅拌转速、温度、pH值、DO值、BMP产气量、BMP瞬时产气速率、补料、消泡进行检测和控制；其中BMP背景值及系数可在软件工程师界面进行修改。
11.配套设备
空压机1台，无油静音，最大流量152L/min，储罐容积30L,净重28kg，噪音值≤68db，外形尺寸≥410*410*650mm，功率0.75kw/220V.
冷水机1台，6L/min
	1
	套
	　
	　

	总报价（元）
	



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

